输液泵技术参数

1.速度设定范围：0.01ml/h～2000ml/h，以0.01mL/h步进。

2.输液精度：≤±4.5%（优质输液器经校准标定后的精度）。

3.冲洗速率：1-2000 ml/h。
4.输 液 量：0.01ml～9999.99ml，以0.01mL/h 步进。

5.累 计 量：0.01ml～9999.99ml，以0.01mL/h 步进。

6.阻塞压力范围十挡可调:最高：120 kPa±20kPa最低：30 kPa±20kPa。
7.具有KVO（保持静脉开通功能）速率：0.10ml/h～5.00ml/h可调。

8.气泡探测器：超声波探测方式、探测灵敏度≥25ul。

9.报警功能：泵门未关闭报警,输注阻塞报警,输注完成报警,管路有气泡报警,电池耗尽报警,电池&网电同时断开报警，电机故障报警,通信故障报警,电池故障报警,遗忘操作报警,电池电量低报警,输注即将完成报警，进入KVO报警,KVO结束报警,待机结束报警,无外部电源报警。

10.电  源：电压～100V-240V,频率50/60Hz;内部11.1V可充电锂电池,充满后可连续运行超过6小时。

11.功  率：40VA

12.日志功能：可查询输液日志，包括启停、排气/丸剂、报警、重要信息修改等。可储存4000 条日志，超过4000条日志后自动清除最早的 100条日志并写入新日志。
13.输液器：内置4个默认规格，用户可再校准10个常用输液器品牌。

14.运行环境条件：温度:+5C～+40℃ 相对湿度:20%～90%大气压范围:70.0～106.0kPa。

15.运输和贮存条件：温度:-20°C～+55C相对湿度:20%～90%大气压范围:70.0～106.0kPa。

16.重量：≥2kg(含夹座)。

17.IP等级：IP24。

18.防电机类型：Ⅰ类CF型。

胎心多普勒仪技术参数
1.手持式紧凑设计，一手掌握； 

2.高亮度OLED屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率自动识别显示； 

3.轻巧机身设计，整机不到350g。 

4.超声工作频率：标配3MHz±1% ，可选配2MHz±1%

5.高灵敏度超声探头，可检测9周小孕周胎儿心率；

6.探头与主机分体设计，探头可更换

7.超声输出强度：Iob≤20mW/cm2；

8.胎心率检测范围：50-240bpm，心率检测精度：±2bpm；分辨率：1bpm

9.在探头表面200mm的距离处，灵敏度≥90dB

10.电源：标配充电电池可在线待机充电，连续工作时间≥10小时

11.具有电量低提示功能；

12.无信号1分钟自动关机和探头归位自动关机功能；

13.内置扬声器；

14.具有音频输出接口，可接驳耳机或有音频输入的录音机；

15.可选配充电座，机器使用完可直接放充电座上进行充电；

经皮黄疸仪技术参数
◎检测方法：光反射式,绿、蓝光比较。

◎显示方法：1. 三位数字液晶显示。   

            2.  mg/dl、μmol/l两个单位滚动显示。

            3. 可进行2－5次平均值测试。

            4. 错误数据可清除。

◎测量误差：00～15±1  16～25 ±1.5。
◎光源：氙闪光灯。

◎电源：AAA1.2V×4镍氢充电电池组每充足一次电能检测约500次。
◎开启准备时间：小于5秒。

◎重量g：约190（含电池组）。◎体积mm：161×53×30

◎充电器：输入220V 50Hz 3w输出6.0V 300mA  DC。

◎校验盘：对白色屏（“00”）显示00.0或00.1对黄色屏（“20”）显示20.0±1。

◎使用环境：温度℃：5~40相对湿度：≤90%大气压力Kpa：86.0~106.0。

◎配置清单：校验盘、充电器、机子。
吞咽神经刺激仪技术参数
一、技术参数

1、额定电压：d.c.3V。

2、脉冲频率：治疗仪脉冲频率范围为1Hz-150Hz，误差为±10%。

3、脉冲宽度：治疗仪脉冲宽度为50μs-450μs，误差为±10%。

4、输出幅度：① 治疗仪输出幅度值调节应连续均匀，或以每个增量不大于1mA或1V的变化离散的增加，最小输出不大于最大输出的2%；②治疗仪额定负载为500Ω时，最大输出幅度不大于25V。

5、仪器（不含电池）净重：≤100×（1±10%）克

6、多种处方程序可选，≥10种预设程序和3个自定义程序。

7、手持式，两节AA电池供电。

8、定时时间：治疗仪的定时时间范围为1min～99min，允差为±3%。

9、运行时间：运行时间设置范围为1s～99s。

10、休息时间：休息时间设置范围为0s～99s。

11、加速时间：加速时间设置范围为0.1s～9.9s。

12、延迟时间：延时时间设置范围为0s～10s。

13、双向对称方波，无电解风险。

14、微秒级脉宽，无不良刺激反应，治疗感舒适。

15、恒流输出，参考性强，无灼伤风险。

16、双通道输出强度独立调节。

17、主机外形尺寸：≤131.6mm（长）*55mm（宽）*29.3mm（高）

二、配置清单：
	序号
	品名和规格
	单位
	数量

	1
	主机
	台
	1

	2
	电疗输出线
	条
	4

	3
	合格证
	份
	1

	4
	说明书（含保修卡）
	本
	1

	5
	理疗电极片：51mm×86mm（蝴蝶形）
	片
	20

	6
	AA电池
	对
	2


痉挛肌低频治疗仪技术参数

一、产品概述

痉挛肌低频治疗仪采用两组低频脉冲电流交替输出，分别刺激痉挛肌和其拮抗肌，使两者交替收缩。原理是先刺激痉挛肌强烈收缩，通过反射使痉挛肌本身受到抑制，再刺激拮抗肌收缩，通过两组电流交互抑制使痉挛肌松弛，降低肌张力，从而改善肢体功能。

技术参数

1、输出波形：A、B两组输出均为双向不对称脉冲；

2、脉冲周期：1S～2S连续可调，步长0.1S，允差±15%；

3、脉冲宽度：0.1ms～0.5ms连续可调，步长0.1ms，允差±30%；

4、输出强度：治疗仪A、B两组输出分为0-99级连续可调，最大输出脉冲电流应＜100mA；

5、延时时间：治疗仪A组输出波形在前，B组输出波形相对A组延时出现，延时时间T1从0.1s～1.5s连续可调，步长0.1s，允差±15%；

6、定时功能：0min～99min可调，最大值误差为±2min；

7、输出脉冲电量：治疗仪最大输出时，脉宽最小时，在负载500Ω条件下，每一脉冲电量必须不小于7μC；

8、输出脉冲能量：治疗仪输出在负载500Ω条件下，每一脉冲能量必须不大于300mJ，在开路条件下测量时，最大峰值必须不大于500V；
9、输出负载阻抗：500Ω±10%；

三、产品特点

1、产品结构：豪华推车式结构，采用超静音万向转轮，车轮可固定；采用10.4寸触摸屏显示，可显示多种治疗信息，智能化菜单操作；

2、储存了6组处方，可自定义10个处方，并可随时修改；

3、A、B两组双路输出的电流强度可以同步调节，也可以异步调节；

4、产品通道数：设备通道为4组8线16个电极片，每个通道可独立设置输出参数，可四人同时治疗，或一人多部位治疗。

5、4G自动联网检测功能：软件启动后自动检测是否联网；

6、采用生物信息模拟技术及计算机软件技术合成脉冲组合波形，可以交替输出两组脉冲，分别刺激患者的痉挛肌和对抗肌；

四、适用范围：通过低频电刺激，降低痉挛肢体肌张力。

经颅磁刺激治疗仪技术参数

一、产品概述

经颅磁刺激治疗仪，应用了经颅磁刺激技术，运用交变电磁场仿照人体大脑生物电磁场的设计原理，输出频率可达50Hz的交变电磁场，通过非介入性电磁刺激圈（治疗头）作用于人体印堂穴、太阳穴、玉枕穴，直接透过颅骨达到脑内较深组织，在神经、精神康复领域广泛应用。

二、性能技术规格

1、具有磁疗和振动按摩功能；

2、产品结构及组成主要由主机和附件组成。

3、磁疗

3.1 磁疗频率：50Hz±2%；

3.2磁感应强度：Ⅰ档3-10mT，Ⅱ档11-30mT,最高可达30mT；

3.3微振振幅：三个档： 1档：10V±20%，2档：16V±20%，3档：27V±20%； 

3.4微振振频：0-10HZ可调，步长1Hz；误差±10%

3.5、定时功能：设置范围 1min～99min，步长为1min，最大值误差±2min。

3.6每个磁疗帽含5个治疗体，分别作用于印堂穴、太阳穴、玉枕穴；

3.6.1治疗体作用区域的磁场分布：中心位置的最大磁场强度50mT～120mT 逐渐减弱到边缘，边缘的最大磁场强度1mT～6mT 设备在有输出时，其最大磁感应强度应小于200mT （提供证明文件）；

3.6.2磁场安全范围∶距离治疗体上下的安全距离为9cm 环境中磁场强度应在0.5mT以下；

4、10.4寸真彩触摸屏显示，豪华推车式结构，便于移动，车轮可固定， 

5、设备具有4G数据接口，可实现物联网功能。

6、输出通道：双路磁疗，可同时满足2人使用，互不干扰。

7、设备的额定电压：220V,50Hz；设备的输入功率：200VA

8、环境湿度：5℃- +25℃；相对湿度：30%-80%

9、大气压力：700hpa-1060hpa

三、适用范围：适用于缺血性脑血管疾病、脑损伤性疾病的辅助治疗。

神经肌肉低频治疗仪技术参数

一、概述

低频治疗仪是应用低频脉冲电流刺激受损的神经和肌肉，使之产生被动收缩，促进肌肉的运动，增加损伤神经远端、轴突直径及轴突再生的速度， 改善肌肉的运动轴突重建，加速轴突与远端效应器建立有效地联系，起到激活作用，从而加速神经传导速度及神经细胞功能的恢复。促进血液循环，延缓肌萎缩，促进神经修复，有助于感觉、运动功能的恢复。
二、组成：低频治疗仪主要由主机、应用部分、电极线组成。

三、技术参数

1、输出波形：具有宽波（II波），细波（I波）两种波形(共有10种频率，间隔0.5Hz，频率范围：0Hz~5Hz，允许误差为±20%）

1.1波形Ⅱ：脉冲宽度为10ms，500Ω时，输出峰值为32V；输出脉冲频率为0.5～5Hz。

1.2波形Ⅰ：脉冲宽度为1ms，调制波宽度为10ms（当负载为3K时最大输出峰值：45V；当负载为500Ω时，最大输出峰值：32V。载波脉冲频率为500Hz，调制波频率为0.5Hz～5Hz。

2、输出强度：仪器各路独立输出,在500Ω负载阻抗时，电流峰值＜80mA±30%。在开路的条件下测量时，输出峰值电压不超过500V。强度等级：0～200级连续调节，每级增量不超过1mA或1V。

3、治疗时间：1min～90min可调。

4、正常工作条件：环境温度 5℃～40℃；相对湿度 30％～85％；大气压力700hPa～1060hPa；使用电源：AC220V±10%,50Hz±10%。

5、断电保护：断电后恢复，输出幅度应预置设置在最小位置或无输出。

6、显示方式：9.7英寸触摸显示屏，推车式、独立显示，独立操作界面。 

7、产品结构及通道数：具有4路独立输出通道，8个电极片，参数可独立设置，可同时满足4位患者使用。

四、适应范围：改善废用性肌萎缩和促进周围神经修复。
PAGE  
2

